Лот № 7

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии |  | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) |  | Аудиологическое оборудование для регистрации отоакустической эмиссии (ОАЭ) и коротко-латентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП ) с наушником |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации |  | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Устройство | Портативное и мобильное устройство является диагностическим прибором, используемым для аудиологической оценки и документирования нарушений слуха и нервов. Устройство объединяет возможности диагносики ABR, TEOAE и DPOAE в одном устройстве, чтобы удовлетворить ваши потребности в экономичной 2-ступенчатой системе скрининга OAE/ABR. Устройство экономит время с его бинауральным автоматизированным ABR скринингом для одновременного тестирования обоих ушей. Сверху имеется разъем для предусилителя аппарата ABR, наушников или кабеля датчика отоаккустической эмиссии. Снизу имеется разъем микро-USB. Базовый блок позволяет зарядить батарею. Имеется светодиодный индикатор, который отображает состояние электропитания подставки (включено = подключено, выключено = не подключено). Устройство имеет сенсорный дисплей и удобный пользовательский интерфейс в компактном аппаратном исполнении. Дисплей представляет собой резистивный сенсорный экран, позволяющий работать в перчатках. Устройство размеры -163 x 85 x 21 мм; Устройство вес -265 г Разрешение дисплея- 272 x 480 Размер дисплея -95 мм х 56 мм Встроенный динамик. Цветной дисплей с светодиодным индикатором Литий-ионный аккумулятор- 3,7 В/3850 мАч Устройство имеет следующие характеристики для регистрации отоакустической эмиссии (ОАЭ): | 1 шт. |
|  |  |  |  |  | ТЕОАЕ Тип стимула- Нелинейный щелчок (в соответствии с IEC 60645-3); Диапазон уровней - 60 дБ peSPL до 83 дБ peSPL ; Уровень по умолчанию - 83 дБ peSPL (калибровка от пика к пику), автоматическая внутри ушная калибровка; Допустимость уровня- ± 3 дБ; Частота кликов - ~70 /c; Передатчик - ОАЭ Зонд; Центральный диапазон частот - 1000 Гц до 4000 Гц; Центральные частоты по умолчанию - 1400, 2000, 2800, 4000 Гц; На дисплей - Просмотр шкал прогресса по направлению к прохождению, обратная связь о стабильности зонда, шуме и времени записи; Полосы анализа- 1.4, 2, 2.8 и 4 кГц (центральные частоты); Критерии прохождения- 3 из 4 полос, мин 4 дБ SNR, мин -5 дБ SPL уровень OAE; Продолжительность испытания - От 4 С до 60 с; Преобразователь - Зонд OAE (длина кабеля 50 или 120 см); DPOAE Частотный диапазон -1500 Гц до 6000 Гц; Частоты по умолчанию -2000, 3000, 4000, 5000 Гц; Номинальная частота -F2; F2/F1 Соотношение-1.22; Диапазон уровней -50 дБ SPL - 65 дБ SPL; Уровень по умолчанию (L1/L2) - 65 дБ SPL / 55 дБ SPL с внутриушной калибровкой; Допустимость уровня -7 дБ; Передатчик - ОАЭ Зонд; Максимальное время испытания -60 с; Разшерение A/D -24 бит; Уровень исключения шумов -30 дБ SPL; Проверка посадки зонда -Частотная реакция ушного канала со щелчком стимула; Остаточный шум -RMS измерения в частотной области, среднее значение частотных |  |
|  |  |  |  |  | компонентов вокруг частоты DP (26 бинов < 2500 Гц и 60 бинов ≥ 2500 Гц); На дисплей -Просмотр показателей прогресса в направлении "Пройдено", обратная связь по поводу шума, время записи; Критерии прохождения-3 из 4 полос, мин 6 дБ SNR, мин -5 дБ SPL уровень OAE; Продолжительность испытания -от 4 с до 60 с Преобразователь – Зонд OAE (длина кабеля 50 или 120 см); |  |
|  |  |  | 2 | Ушной зонд OАЭ | Ушной зонд ОАЭ должен использоваться для диагностики ОАЭ. Однако он также может быть использован в качестве преобразователя для передачи акустического стимула при скрининге ABR (КСВП). В этом случае зонд ОАЭ подключается к кабелю предусилителя. Версии -длинный и короткий кабель; Поддерживаемые тесты- ТЕОАЕ, DPOAE и монауральная ABR (КСВП); Длина кабеля - 120 см / 47 дюймов (длинный), 50 см / 19,7 дюймов (короткий); Память -калибровочные значения и идентификатор датчика; Кончик зонда – заменяемый; Вес (включая кабели) -13 г/ 0,46 унция (короткий кабель) , 19 г/ 0,67 унция (длинный кабель); | 1 шт. |
|  |  |  | 3 | Предусилитель | Кабель предусилителя подключается к верхней части при использовании некоторых из доступных датчиков. Электродные провода и акустический преобразователь подключаются к гнёздам в верхней части кабеля предусилителя для выполнения КСВП-скрининга. Каналы-один; Разъёмы-3 электродных провода (чёрный, жёлтый, белый); Преобразователь (IP30 или ОАЭ зонд); Получение-72 дБ; Частотная характеристика-0.5 Гц до 5000 Гц; Шум - <25 нВ/√Гц; Коэффициент CMR - > 100 дБ при 100 Гц; Максимальное входное напряжение смещения -2.5 В; Входной импеданс -10 MΩ/170 pF; Источник питания -изолированный, от главного блока; Вес -85 г / 3 унция; Размеры -85 мм х 50 мм х 25 мм/ 3,4 дюйма х 1,9 дюйма х 0,9 дюйма; Длина кабеля -112 см / 44 дюйма; Длина провода электрода - 51 см / 20 дюймов; | 1 шт |
|  |  |  | 4 | Наушник для аудиометра | Наушник для аудиометра оснащен электродами многоразового использования из нержавеющей стали, датчиком и предусилителем, интегрированными в одном устройстве, так что нет необходимости в одноразовых расходных материалах. Кнопка позволяет начать тест, а светодиодные индикаторы обеспечивают обратную связь о выбранном ухе, импедансе и состоянии теста. Подпружиненные электроды приспосабливаются к форме уха, а электрод лба может быть повернут или заменен на электрод длинной длины для маленьких головок младенцев. Комплектующие являются следующими: - Гель-протектор на электроде из нержавеющей стали; - Вершинный электрод - вращающийся на 180°; - Активное контрольное ухо (правое) LED (синий LED на другой стороне левого уха; - Заземляющий электрод; - Акустический динамик; - Мастоидный электрод; - Полупрозрачный силиконовый амбушюр для ушей; - Светодиоды - тестовая обратная связь во время измерения импеданса и КСВП; - Кнопка - Начало, паузы, остановка теста; Поддерживаемые тесты –КСВП (ABR) (монауральный) Предусилитель: Каналы –один; Получение -72 дБ; Частотная характеристика -0.5 Гц до 5000 Гц; Шум -<25 нВ/√Гц; Коэффициент CMR -> 100 дБ при 100 Гц; Максимальное входное напряжение смещения -2.5 В; Входной импеданс -10 MΩ/170 pF; Источник питания -изолированный, от главного блока; Динамик: Интегрированный -динамический, 8 Ω; Электроды: 3шт. с гелевыми протекторами -нержавеющая сталь, многоразовый, вращающийся вершинный электрод; Обратная связь с пользователем: Светодиоды -красные и синие светодиоды для правого или левого уха, 3RGB светодиоды для импеданса и тестового статуса (работа, пауза или шумы); | 1 шт |
|  |  |  |  |  | Пользовательский интерфейс: Кнопка -чтобы начать, сделать паузу или остановить тест; Вес -254 г/ 8,96 унция; Размеры -148 мм x75 мм x65 мм / 5,83 в x2,95 в x2,56 в; Длина кабеля -112 см / 47 дюймов; Память -калибровочные значения и идентификатор датчика Подставка: Вес -300 гр/ 10,6 унция; Размеры -94 мм х 171 мм х 90 мм/3,7 дюйма х 6,7 х 3,5 дюйма; |  |
|  |  |  | 5 | Программное обеспечение для пк | Программное обеспечение позволяет вам: -Хранить, просматривать и управлять информацией о пациенте; - Хранить, просматривать и управлять данными тестирования, передаваемыми с устройством; - Перенести имена пациентов, нуждающихся в тестировании, на устройство; - Распечатать результаты тестирования на стандартном ПК-совместимом принтере; - Экспортировать данные о пациентах и испытаниях(поддерживаютсяформаты HiTrack, OZ Systems, CSV и XML); - Настраивать различные настройки устройства, включая протоколы проверки; - Управлять устройством пользователями; - Управлять устройство настраиваемые списки (например, названия объектов, факторы риска); - Управлять учетными записями пользователей ПО; | 1 шт |
|  |  |  | 6 | Термопринтер | Беспроводной термальный принтер позволяет осуществлять прямую печать этикеток с устройства. | 1 шт |
|  |  |  | 7 | Кабель предусилителя | Кабель для предусилителя | 1 шт. |
|  |  |  | 8 | Подставка для зарядки | Подставка для индуктивной зарядки | 1 шт. |
|  |  |  | Расходные материалы |  |  |  |
|  |  |  | 9 | Комплект для очистки зонда | Для очистки используйте нить для мостов и имплантатов или 3 в 1 | 1 уп. |
|  |  |  | 10 | Гель электродный | Гель электродный для проведения исследование слуха у новорожденных. | 1 шт |
|  |  |  | 11 | Термобумага | Бумага для принтера этикеток (в 1 рулоне 120 этикеток) Размеры: ширина: не более 56 мм x длина: не более 60 ​​мм | 2 шт |
| 4 |  | Требования к условиям эксплуатации | При исследовании и оценки слуха пациента особое значение следует уделить акустическим свойствам помещения. В частности, необходимо учитывать влияние акустического фона. Появление шумовых помех может маскировать сигнал аудиометра, что скажется на достоверности получаемых данных. В помещениях, в которых производится исследование и оценка слуха, должен быть относительно постоянный уровень интенсивности окружающего шума, предпочтительно не выше 30 дб. В крайних случаях допускается уровень шума до 40 дб. Однако для полноценной реализации преимуществ аудиометрии, позволяющей получить данные высокой степени точности (до 1—5 дб), необходимые условия могут быть созданы лишь в специальной звукоизолирующей камере (кабине). Интенсивность шума может быть измерена имеющимися в продаже приборами. |  |  |  |
| 5 |  | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP КГП «Многопрофильный центр матери и ребенка г.Темиртау» Управления здравоохранения Карагандинской области |  |  |  |
| 6 |  | Срок поставки МТ и место дислокации | 90 календарных дней Адрес: РК, Карагандинская область, г. Темиртау, ул. Абая 53/3 |  |  |  |
| 7 |  | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинского изделия, требующее сервисного обслуживания, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о пред инсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.

Председатель тендерной комиссии							В. Гусев