Приложение 2

К тендерной документации

Лот № 1

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий, с указанием модели, наименованием производителя, страны) | Аппарат искусственной вентиляции легких с принадлежностями. |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Аппарат ИВЛ (основной блок) | ИВЛ аппарат с принадлежностями предназначен для проведения вентиляции легких, в том числе неинвазивной вентиляции, у взрослых и детей. ИВЛ может применяться в интенсивной терапии, реанимации, мобильной медицине и транспортировке. Возможность проведения полноценной искусственной вентиляции в условиях отсутствия внешних источников электропитания, кислорода и воздуха высокого давления Основные требования: Привод: Электропневматический, от встроенного микропоршневого компрессора. Воздух - атмосферное давление (внешний источник не требуется); Возможность работы от одного газа (кислород или воздух) с сохранением объемных параметров. Тип управления: Электронный. Наличие Системы самодиагностики неполадок: Автоматический внутренний тест при включении питания для самопроверки работоспособности аппарата ИВЛ; Функция проверки параметров контура выполняется вручную при смене контура или клапана выдоха. Интерфейс пользователя: Функции аппарата сгруппированы в профили для разных клинических ситуаций; Блокировка неиспользуемых в выбранном профиле элементов управления; Возможность задания заранее предустановленных параметров искусственной вентиляции легких и их активации одной кнопкой для быстрого запуска экстренной вентиляции при необходимости; Наличие 3 вариантов предустановок в зависимости от пожеланий оператора; Функция автоматической блокировки кнопок: защитная блокировка клавиатуры и экранных кнопок от несанкционированного доступа. Требования к функциональным характеристикам: Типы / Режимы ИВЛ: Принудительная вентиляция по объему; Принудительная вентиляция по давлению; Синхронизированная перемежающая принудительная вентиляция; Самостоятельное дыхание (с поддержкой давлением, с постоянным положительным давлением, с комбинацией постоянного положительного давления и поддержки давлением); Неинвазивная вентиляция (во всех типах/режимах ИВЛ). Дыхательный объем: минимальное значение: 50 мл; максимальное значение: 2 200 мл. Частота дыханий: минимальное значение: 1 в мин; максимальное значение: более 80 в мин. Инспираторный поток: минимальное значение: 6 л\мин; максимальное значение: 100 л/мин. Поддержка давлением: минимальное значение: 3 см. H2O; максимальное значение: более 55 см. H2O. Нарастание давления: минимальное значение: 1; максимальное значение: более 9. Пиковое давление: 60 см. H2O. Время вдоха: минимальное значение: 0,1 с; максимальное значение: 3,0 с. Отношение I:E: диапазон от 1:9 до 3:1. Порог выдоха при поддержке давлением от пикового потока: минимальное значение: 5%; максимальное значение: более 80 %. Наличие триггера (чувствительность к попытке пациента): Триггер по давлению: 9,9 см. H2O; Триггер по потоку: минимальное значение: 0.1 л\мин; триггер по потоку, максимальное значение: 10,0 л/мин. Фракция кислорода: в диапазоне от 0,21 до 1,0. Положительное давление конца выдоха: в диапазоне от 0 до 30 см. H2O. Опорный поток при неинвазивной вентиляции: минимальное значение: 3 л\мин; максимальное значение: 30 л\мин. Опорный поток при инвазивной вентиляции: максимальное значение: 7 л/мин. Форма кривой потока: Прямоугольная или Нисходящая. Интервал АПНОЭ: Диапазон 5-70 сек. Наличие функции графического мониторинга: Графический монитор дыхания с функцией заморозки кривых, с ручным масштабированием шкал графиков, с наличием функции числового курсора и возможностью сохранения изображений и журналов событий на карте памяти для дальнейшей обработки на ПК. Отображаемые параметры: Пиковое давление; Среднее давление; Давление в конце выдоха; Время работы кислородного баллона; Время работы аккумуляторов; Дыхательный объем; Минутный объем; Поток на вдохе; Соотношение времени вдоха и времени выдоха; Фракция кислорода. Графики: Наличие кривых Давление – время, Объем – время, Поток – время. Графические тренды: Число фиксированных трендов: 9; Время запоминания параметров: 72 ч. Система звуковой и визуальной сигнализации. Дискретная регулировка громкости сигнала тревоги: 10 уровней. Световой сигнал тревоги виден со всех сторон. Сигналы тревог: Низкий Минутный объем выдоха, Высокий Минутный объем выдоха, Низкое Давление в контуре, Высокое Давление в контуре, Высокая частота дыхания, Апноэ. Наличие функции отключения сигналов тревог: 60 сек. Датчик потока: тревога о неисправности датчика. Подача газов: тревога о низком давлении подаваемых газов. Отсутствие электропитания: тревога при отсутствии внешнего питания или низком уровне заряда аккумулятора. Неисправность аппарата: включение индикатора и отображение на дисплее сообщения о неисправности. Тревога неисправности охлаждающего вентилятора. Сброс тревог: сброс индикации и сообщений о прошедших тревожных состояниях. Требования к техническим характеристикам: Дисплей: Встроенный; Цветной; Сенсорный; Диагональ дисплея не менее 17.78 см; Возможность изменения яркости дисплея по желанию пользователя; Окна дисплея имеют цветовую кодировку: зеленый цвет - данные параметров; красный - сигналы тревог; желтый - данные мониторинга. Аппарат ИВЛ снабжен ручкой для транспортировки, в которую встроены световые индикаторы хорошо различимые с обеих сторон. Индикатор дыхания мигает зеленым, подтверждая каждый дыхательный цикл. Наличие русифицированного программного обеспечения (надписи на экране, функции управления, тревоги и пр.), с возможностью изменять интерфейс на другие языки. Внешние разъемы: Наличие разъема для устройства оповещения на расстоянии (для выведения сигнала тревоги на удаленный пост). Наличие разъема RS-232 C для соединения с центральной системой мониторинга. Наличие разъема для дистанционного устройства отключения звуковой сигнализации - для присоединения кабеля пульта дистанционного отключения сигналов тревог. Наличие разъема USB: стандартный порт для соединения с устройствами хранения данных. Наличие разъема для внешнего аккумулятора: для соединения с внешней аккумуляторной батареей. Электропитание: Питание от сети переменного тока 100-240В, 50/60 Гц. При падении напряжения в сети переход на работу от встроенного аккумулятора; Время автономоной работы от аккумулятора: до 10 часов от встроенного литий-ионного аккумулятора. Наличие индикации уровня зарядки аккумулятора. Полное время зарядки встроенного аккумулятора : до 3х часов. Наличие дополнительного автономного питания: 0.5 часа для возможности замены аккумулятора. Габаритные размеры: 24,74х27,94х26,04 см. Вес: около 6,9 кг. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Блок питания | Блок питания переменного тока для аппарата ИВЛ с разъемом-защелкой. 24В, 5A. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Кислородно-воздушный смеситель со шлангом | Резервуар с низким потоком кислорода, используемый для смешивания атмосферного воздуха с медицинским кислородом, подаваемым потоком 1–10 л/ мин, подсоединяется к порту входа свежего газа. | 2 шт. |
|  |  | 4 | Сетевой кабель | Сетевой кабель для аппарата ИВЛ. Для подключения блока питания. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Стойка на роликах, мобильная | Стойка для аппарата ИВЛ на роликах, мобильная с карманом для крепления увлажнителя. Стойка, оснащенная держателем блока питания, кронштейном и креплением дыхательного контура. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Крепления для кислородных баллонов | Крепление двойное для фиксации кислородных баллонов, для крепления на мобильную стойку аппарата ИВЛ. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Клапаны вдоха/выдоха | Клапан вдоха/выдоха многоразовый. | 2 шт. |
|  |  | 4 | Резервуар для подключения кислорода низкого давления | Резервуар для подключения кислорода низкого давления. Резервуар с низким потоком кислорода, используемый для смешивания атмосферного воздуха медицинским кислородом, подаваемым потоком 1–10 л/мин, подсоединяется к порту входа свежего газа на крышке фильтра (правая панель аппарата ИВЛ). | 1 шт. |
|  |  | 5 | Крепежный кронштейн | Крепежный кронштейн. Крепление для аппарата ИВЛ на кресло/ кровать/ носилки. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Видеоларингоскоп | Видеоларингоскоп предназначен для облегчения процесса интубации, необходимой при выполнении процедуры ИВЛ. Используется для прямой и непрямой ларингоскопии. Возможность применения как в педиатрии, так и у взрослых пациентов. Визуализация: вертикально расположенный дисплей улучшает визуализацию эндотрахеальной трубки для предотвращения случайного повреждения гортани. Категория пациентов: новорожденные (более 5 кг) / дети / взрослые. Компактный, герметичный и готовый к использованию в любой момент. Информативность: встроенная камера с увеличенным углом обзора для отображения всех анатомических особенностей гортани. Уникальный минутный счетчик остаточного времени работы батареи. Тонкий профиль клинка улучшает доступ к гортани и предотвращает случайное повреждение зубной эмали. LCD дисплей диагональю 2,5 дюйма цветной. Батарея: Время работы от литиевой батареи (3.6V) 250 мин. Отображение на экране оставшегося времени работы от батареи. Портативность: компактный, весом около 200 грамм. Беспроводная конструкция. Одноразовые клинки устанавливаются на каркас из усиленного сплава со встроенной камерой CMOS. Устойчив к химическим и физическим воздействиям. Профиль клинка 11,9 мм. Габаритные размеры: 180х68х110 мм. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Контуры дыхательные многоразовые для взрослых | Многоразовый однопатрубочный дыхательный контур пациента взрослый, 22 мм, с водяной ловушкой. Коннектор температурного датчика, дополнительный шланг, коннектор M15\M15. Без клапана выдоха. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Увлажнитель и крепления к нему для детей и взрослых | Увлажнитель с подогревом является частью системы увлажнения воздуха, подаваемого пациенту в процессе проведения ИВЛ. Увлажнитель предназначен для обеспечения комфортного уровня влажности для взрослых и детей. Имеется трехуровневый подогрев и увлажнение газов. Встроенный датчик температуры окружающей среды позволяет этой системе адаптироваться к условиям окружающей среды, что делает установку проще. Адаптер провода нагрева встроен в аппарат и поставляется прикрепленной к блоку. Такая конструкция упрощает установку, сводя к минимуму необходимые подключения. Увлажнитель разработан с учетом простоты в эксплуатации, обеспечивая при этом комфортный уровень влажности (31 ° C, 32 мг / л), чтобы улучшить переносимость пациента. Технические характеристики: Мощность нагревателя: 150 Вт Нагреватель шланга: ~22 В, 1,36 А, 30 Вт, 50/60 Гц Отключение при перегреве: 93 +/- 3 град С Напряжение: 230 ± 20 В, 50/60 Гц Потребляемый ток: 0.8 A макс при 230 В Размеры: 94x154x135 мм, (без камеры) Вес, не более: 1.7 кг (без камеры), 2.0 кг (с камерой, заполненной водой) | 1 шт. |
|  |  | 9 | Камера увлажнителя многоразовая | Камера увлажнителя для увлажнителя многоразовая. Объем камеры увлажнителя: от 100 мл до 1000 мл. Входное отверстие-22 мм. Выходное отверстие 22 мм. Автоклавируемая. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Тестовое легкое 600 мл. | Тестовое легкое объемом не менее 600 мл. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Клапаны вдоха/выдоха одноразовые | Клапаны вдоха/выдоха одноразового применения с трубкой. | 2 шт. |
|  |  | 3 | Проксимальный фильтр одноразовый | Фильтр соединителя проксимальной линии для защиты внутренних датчиков от влаги или других загрязняющих веществ. | 5 шт. |
|  |  | 4 | Воздушный фильтр одноразовый | Фильтр воздухозаборника, защищающий поршневую систему аппарата ИВЛ и путь подачи газа пациенту от пыли и посторонних частиц. | 5 шт. |
|  |  | 5 | Фильтры смесителя | Фильтры смесителя. Форма фильтра круглая. | 5 шт. |
|  |  | 6 | Набор датчиков потока дет./взр, одноразовые | Датчик потока одноразовый для детей и взрослых. | 2 шт. |
|  |  | 7 | Бактериальные фильтры | Эффективность бактериальной фильтрации 99,99%. Эффективность вирусной фильтрации 99,99%. Сопротивление потоку при вентиляции – 30 литров/мин. – 1,0 см Н2О, 60 литров/мин. – 2,5 см. Н2О, 90 литров/мин. – 4,7 см. Н2О. Компрессионный объем 45 мл. Вес 30 г. Тип фильтрации – электростатический. Фильтрующая поверхность 23 см2. Коннекторы 22М/15F – 22F/15M ISO. Люер-порт для капнографии (CO2). Увлажнение дыхательной смеси на вдохе. Вентиляция 24 часа VT 250 мл. 1,3 мг/л., VT 500 мл. 30,7 мг/л., VT 750 мл. 30,2 мг/л., VT 1000 мл. 29,2 мг/л. Согревание дыхательной смеси на вдохе. Вентиляция 24 часа VT 250 мл 31,0°С. VT 500 мл. 31,2°С. VT 750 мл. 30,4°С. VT 1000 мл. 30,1°С. Рекомендовано для пациентов массой тела более 20 кг. Изогнут под углом 90° для легкого соединения с интубационной трубкой. Стерильно. Время использования не более 24 часа. | 50 шт. |
|  |  | 8 | Клинки к видеоларингоскопу | Одноразовые атравматичные клинки, прозрачные, размер 1. Одноразовые клинки из высокопрочного оптического полимера. | 50 шт. |
|  |  | 9 | Клинки к видеоларингоскопу | Одноразовые атравматичные клинки, прозрачные, размер 2. Одноразовые клинки из высокопрочного оптического полимера. | 50 шт. |
|  |  | 10 | Клинки к видеоларингоскопу | Одноразовые атравматичные клинки, прозрачные, размер 3. Одноразовые клинки из высокопрочного оптического полимера. | 50 шт. |
|  |  | 11 | Клинки к видеоларингоскопу | Одноразовые атравматичные клинки, прозрачные, размер 4. Одноразовые клинки из высокопрочного оптического полимера. | 50 шт. |
|  |  | 12 | Аккумуляторная батарея к видеоларингоскопу | Аккумуляторная батарея к видеоларингоскопу съемная, обеспечивающая до 250 минут работы. Не перезаряжаемая. 3,6В, Литиевая. | 5 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Площадь помещения: не менее 8 кв.м; Оптимальные условия эксплуатации системы: Окружающая температура: 20~30°C Относительная влажность: 30~75 % Атмосферное давление: 70~106 кПа Электроснабжение 200-240В |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP КГП «Многопрофильный центр матери и ребенка г.Темиртау» Управления здравоохранения Карагандинской области |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 календарных дней Адрес: РК, Карагандинская область, г. Темиртау, ул. Абая 53/3 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники |  |  |  |