Лот № 6

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Монитор пациента |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1. | Монитор пациента | Портативный конфигурированный многофункциональный прикроватный монитор. Предназначен для мониторинга основных показателей (ЭКГ, ЧСС, дыхание, SpO2, неинвазивное АД, температура) в условиях общей палаты, операционных, блоках реанимации, машинах скорой и неотложной помощи как у взрослых, детей, так и новорожденных пациентов. Общие характеристики: Дисплей: Цветной, активный TFT. Диагональ: не более 10,4 дюйма. Разрешение: не менее 640 х 480 пикс. Максимальное количество одновременно выводимых волновых параметров: не менее 6. Отображение цифровых значений крупными символами, хорошо заметными даже на расстоянии. Видеоувеличение на дисплее: не менее 0,5Ч, 1Ч, 2Ч, 4Ч выбирается пользователем. Типы отображаемых кривых: отведения ЭКГ (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V), респирограмма, плетизмограмма. Скорость развертки кривой: не менее 6.25, 12.5, 25, 50 мм/сек. Органы управления: мембранные клавиши – не менее 9; Вращающаяся кнопка: нажим и вращение: не менее 24 шага/оборот. Интерфейс: меню должно быть русифицированным. Наличие системных выводов подключения: COM-порты: RS-232 совместимые, (COM1), Mini-DIN 8 (COM2); Порт вызова медсестры; Порт дефибриллятора/ синхронизации (BNC-разъем). Наличие возможности объединения монитора в сеть. Наличие встроенного аккумулятора для обеспечения работы монитора без подключения к электросети не менее 3 часов. Безопасность: Электрическая защита класса I; Степень защиты: CF, защита от дефибриллятора; Защита от воды: IPX1. Рабочие характеристики. Измеряемые параметры: SpO2, ЭКГ, ЧСС, ЧД, НИАД, Температура. Режимы работы: Взрослый/ Педиатрический/ Неонатальный. Мониторинг (ЭКГ). Количество электродов: 3 или 5. В конструкции ЭКГ должны применяются стандартные (обычные двухполюсные отведения ЭКГ от конечностей) отведения I, II, III с использованием вспомогательного кабеля на 3 или 5 отведений. Наличие возможности мониторинга отведений aVR, aVL, aVF, и V при использовании кабеля на 5 отведений. Отведения: по выбору пользователя: 3 или 5. Усиление: х0,5, х1, х2, х4. Чувствительность ЭКГ: низкая 0.5, средняя 1.0, высокая 2.0. Частотная характеристика: Диагностика: 0,05 – 100 Гц; Мониторирование: не хуже 0,5 – 40 Гц. Наличие защиты: от электрохирургического оборудования, от дефибриллятора. Функция распознавания/подавления пейсмейкера. Мониторинг (ЧСС). Должна быть настраиваемая пользователем функция интеллектуального расчета ЧСС, которая автоматически переходит к использованию для определения ЧСС сигналов от альтернативных источников, если данные от первичного источника измерить не удается. Плетизмограф (криваяSpO2) используется, если становится невозможным оценить информацию по данным сигналов ЭКГ. В отсутствие данных SpO2 и ЭКГ, осциллометрические данные НИАД используются в качестве окончательного (по умолчанию) источника данных для измерения ЧСС. Наличие возможности интеллектуального переключения: ЭКГ, плетизмограмма, НИАД. Диапазон: 20 – 300 уд./мин (ЭКГ, плетизмограмма); 30-240 уд./мин (НИАД). Точность: +/- 1 уд./мин (ЭКГ), +/- 2 уд./мин (НИАД). Время срабатывания ЭКГ измерителя ЧСС при изменении пульса от 80 до 40 ударов/минуту и от 80 до 120 ударов/минуту – не более 10 секунд. Тон импульса: переключамыей, вкл/выкл. Мониторинг (Дыхание). Измерение дыхания по данным от электродов ЭКГ. Частота дыхания: 6 – 150 дыханий/мин. Разрешение: 1 дыхание/мин. Погрешность: +/- 2%. Мониторинг (SpO2). Технология: DOX (полностью цифровая схема обработки сигнала. Должно быть наличие цифровой обработки сигналов микропроцессором дает меньше помех от радиокомпонентов, что дает более чистый сигнал и улучшенные параметры при работе в условиях низкой перфузии. Это должно повышать степень подавления шумов от пациента и окружения, т.к. на цифровую обработку от датчика поступает «чистый», нефильтрованный сигнал). Диапазон: 1 – 99 процентов. Разрешение: 1 процент. Погрешность: +/-2 процентов при 70 - 99 процентах; +/- 3процентов при 50 – 69 процентах. Показания: плетизмограф, цифровое, звуковое. Метод: измерение по двум светодиодам, излучающим разные длины волн. Режимы: взрослые, дети, новорожденные. Работа: продолжительное использование. Бесконтактный датчик SpO2, для предотвращения получения ожога пациентом за счет отсутствия источника тепла. Длина волны датчика: 660 нм/905 нм. Мощность датчика: 80 мВт. Мониторинг (НИАД). Метод измерения: осциллометрия при накачивании манжет (а не при спуске), результаты получаются быстрее и с меньшим дискомфортом для пациента по сравнению с мониторами, измеряющими давление при выпускании из них воздуха. Диапазон давления при накачке: Взрослые/дети: 30 – 300 мм.рт.ст; Новорожденные: 20-150 мм.рт.ст. Длительность цикла измерения: 40 секунд (стандартная манжета для взрослых). Периодичность автоматических измерений: 2, 3, 5, 10, 15, 30 мин; 1,2,4 ч. Наличие режима СТАТ: проведение непрерывных измерений в течение 5 минут. Разрешение: 1 мм. рт.ст. Погрешность передачи манжетой: +/- 2 процентов. Динамические пределы измерений систолического давления: Взрослые, дети: 50 – 280 мм.рт.ст; Новорожденные: 50- 135 мм.рт.ст. Динамические пределы измерений диастолического давления: Взрослые, дети: 30 – 225 мм.рт.ст; Новорожденные: 20- 100 мм.рт.ст. Динамические пределы измерений среднего артериального давления (САД), не менее: Взрослые, дети: 35 – 245 мм.рт.ст; Новорожденные: 30- 120 мм.рт.ст. Мониторинг (Температура). Измерение с использованием термистора. Количество каналов: 1. Диапазон: 20 – 45 градусов Цельсия. Погрешность: 0,1 градуса Цельсия. Разрешение отображения: 0,1 градуса Цельсия. Система тревог: Наличие звуковой и визуальной системы тревог по всем измеряемым параметрам для безопасного использования. Приоритетность тревог: высокий, средний, низкий приоритет, информационный. Наличие режимов тревог: для взрослых/детей/новорожденных. Громкость сигнала тревоги: уровни от 1 до 10. Возможность активации режима подавления тревоги: постоянно или в течение 2 минут. Тренды. Визуализация трендов: табличная, графическая. Память трендов: 24 часа. Табличные интервалы: не менее 30 сек, 1, 2, 5, 10, 15, 30 мин., 1,2,4 часа. Интервал НИАД выбирается пользователем. Продолжительность графика: 2,4, 8, 12 или 24 ч. Типы данных: дых/мин, уд/мин, SpO2, Темп., Дых., НИАД (систолическое, диастолическое, среднее). Требования к источнику питания: Прибор должен обеспечивать работу, как от электрической сети, так и от аккумулятора. Потребляемая мощность: 35 Вт. Аккумулятор: встроенный; свинцово-кислотный; время заряда: 4,5 ч, время работы от аккумулятора: 3ч. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Кабель электропитания | Кабель электропитания монитора пациента, длина не менее 240 см. Черный. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Стойка мобильная | Основание стойки пятиколесное. Наличие на стойке корзины для аксессуаров и датчиков. Возможность регулировки монитора на стойке по высоте. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | ЭКГ электроды | ЭКГ электроды для мониторинга. Губчатый материал. «Быстрый» твердый гидрогель. С запрессованным кнопочным коннектором. В упаковке 500 шт. | 1 уп. |
|  |  | 2 | Многоразовый датчик SPO2 | Датчик пульсоксиметрии, многократного использования, взрослый, напалечный. Длина кабеля не менее 90 см. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Кабель ЭКГ на 3 отведения | Кабель для ЭКГ на 3 отведений, тип «кнопочный». | 1 шт. |
|  |  | 4 | Манжета для измерения АД для взрослых | Многоразовая манжета для измерения АД, взрослая, многоразовая (18-25 см). | 1 шт. |
|  |  | 5 | Манжета для измерения АД для взрослых | Многоразовая манжета для измерения АД, взрослая, многоразовая (25-35 см). | 1 шт. |
|  |  | 6 | Манжета для измерения АД для взрослых | Многоразовая манжета для измерения АД, взрослая, многоразовая (33-47 см). | 1 шт. |
|  |  | 7 | Трубка для НИАД | Трубка для подключения манжет для НИАД, прямая. Многократного использования. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Датчик температуры накожный | Датчик температуры накожный многоразового применения. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Одноразовые манжеты для НИАД (разных размеров) | Манжеты для проведения НИАД, неонатальные, однократного применения. Размер 3-6 см. | 10 шт. |
|  |  | 10 | Одноразовые манжеты для НИАД (разных размеров) | Манжеты для проведения НИАД, неонатальные, однократного применения. Размер 4-8 см. | 20 шт. |
|  |  | 11 | Воздушный шланг для НИАД | Трубка для подключения к манжеткам НИАД неонатальным. Длина 120 см. | 1 шт. |
| 3 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP КГП «Многопрофильный центр матери и ребенка г.Темиртау» Управления здравоохранения Карагандинской области |  |  |  |
| 4 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 календарных дней Адрес: РК, Карагандинская область, г. Темиртау, ул. Абая 53/3 |  |  |  |
| 5 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание не менее МТ 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |