Лот № 4

Техническая спецификация

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) 
	Система неинвазивной вентиляции легких у новорожденных 


	2
	Требования к комплектации
	№

п/п
	Наименование комплектующего к МТ
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Кол-во

	
	
	Основные комплектующие


	Электропитание:

Переменный ток 100 – 230 В, 50 – 60 Гц.

Потребляемая мощность – максимум 50 ВА.

Плавкие предохранители на 220В; 2,5 А

Класс электрозащиты IPX1.
Длительность работы аккумулятора (в полностью заряженном состоянии) – 2 часа.

Время подзарядки аккумулятора – максимум 16 часов. 

Электропитание сеть 220 VAC, 50 Hz.
Габариты:

Размеры (драйвера): 

Ширина - 26 см. 

Высота - 38 см. 

Глубина - 23,5 см.

Вес (драйвера): 8,8 кг.
	1

	
	
	2
	Стойка инфузионная
	Материал: нержавеющая сталь, пластик

Высота: регулируемая от 200 до 250 см от основания тележки

Крепление к мобильной тележке системы.

Держатель – металлический на два крючка.

Диаметр: 25/18 мм.
	1

	
	
	3
	Соединительные шланги  для подвода газов
	Стандарт подсоединения: DISS/DIN.

Материал: резина
	2

	
	
	4
	Медицинский компрессор с набором для обслуживания (фильтр, диафрагма, уплотнительное кольцо)
	Продолжительный поток: 55 л/мин (при давлении 3 бар) 43 psi;

Пиковый поток: 300 л/мин;

Степень фильтрации: 0,01 микрон;

Активная угольная фильтрация: да;

Давление на выходе: 1 – 3 бар;

Напряжение питания: 220 В, переменный ток, 50/60 Гц;

Уровень шума: менее 48 дБ;

Требования к окружающей среде: 10 – 40 °C, влажность не более 95 %;

Система тройной фильтрации;

Мониторинг выходного давления.


	1

	
	
	5
	Увлажнитель с сервоконтролем, с банкой, кабелем, согласователем по питанию, с нагревательным элементом, с температурным датчиком
	Рабочие режимы: масочный, инвазивный.

Напряжение питания: 220 В, переменный ток, 50/60 Гц;

Максимальная потребляемая мощность: 150 Вт;

Номинальный поток: 5 – 60 л/мин;

Установка температуры: пациент – 30 - 40 °С, резервуар – 26 – 43 °С. Шаг 1 °С.

Мониторинг температуры: пациент – 10 - 45 °С, резервуар – 10 – 55 °С. Шаг 0,1 °С.

Тревоги: пациент – низкая температура, высокая температура, резервуар - низкая температура, высокая температура, отключение температурного датчика, отключение нагревательной проволоки.

Комплектация: увлажнитель, температурный датчик, нагревательная проволока.
	1

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	1.
	Контур пациента для детей с генератором вариабельного потока LP 
	Состав: Гофрированная пластиковая трубка,  соединительные патрубки, адаптеры, генератор вариабельного потока.

Многоразовая, автоклавируемая используемая до полного износа   
	20

	
	
	2.
	Шапочки фиксаторы LP разных размеров
	Многоразовая, автоклавируемая используемая до полного износа   

Материал: ткань.
	30

	
	
	3.
	Абдоминальный датчик воздушного потока
	Многоразовая, автоклавируемая используемая до полного износа   

Материал: резина, пластик.
	25

	
	
	4.
	Маска назальная LP разных размеров
	Многоразовая, автоклавируемая используемая до полного износа.  

Материал: резина.
	30

	3
	Требования к условиям эксплуатации.
	Температура и влажность:

Хранение:

Температура: −от 20 до 60°C (от -4 до 140°F)

Влажность: от 10 до 95% относительной влажности, без конденсации

Эксплуатация:

Температура: от 5 до 40°C (от 41 до 104°F)

Влажность: от 15 до 95% относительной влажности, без конденсации

Атмосферное давление

от 760 до 545 мм Hg



	4
	Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP КГП «Многопрофильный центр матери и ребенка г.Темиртау»

	5
	Срок поставки МТ и место дислокации
	60 календарных дней.

Адрес: Карагандинская область, г. Темиртау, ул.Абая, 53/3

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев.

Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 

- замену отработавших ресурс составных частей;

- замене или восстановлении отдельных частей МИ;

- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий


