Приложение № 2

К тендерной документации

Лот № 1

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Многофункциональный комплекс (родовая кровать – трансформер). |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной блок кровати, включая Матрац, Кабель питания, Аккумулятор, Пульт управления, Опоры для рук, Опоры для ног, Металлический лоток | Кровать-трансформер акушерская. Предназначена для акушерско-гинекологических отделений и используется для применения как на стадиях схваток, так и для родов и послеродового восстановительного периода. Кровать должна быть предназначена для обеспечения комфортного размещения пациентки, и для упрощения процесса родовспоможения медперсоналу. Конструкция кровати позволяет легко трансформировать ее в кресло, обеспечивая возможность проведения родов в положении «лежа» и «сидя». Трехсекционное матрацное основание кровати: Кровать-трансформер должна состоять из трех независимо регулируемых секций: спинной, тазовой и выдвигающейся ножной. Тазовая секция снабжена гинекологическим вырезом, для облегчения доступа персонала к роженице. Для того, чтобы ножная секция после проведения регулировок не двигалась, должен быть фиксатор. Все секции должны быть покрыты быстросъемными мягкими матрасами, выполненными из материала, не позволяющего жидкостям просачиваться вовнутрь. Каркас кровати изготовлен из стали с нанесенным эпоксидным покрытием, устойчивым к чистке и дезинфекции. Каркас должен быть установлен на подъемный механизм со встроенным электромотором, закрытым панелью из термопластика, защищающей механизм от повреждений и загрязнений, а также обеспечивающей удобство чистки и дезинфекции кровати. Съемные спинки (головная, ножная) изготовлены из ABS-пластика, легко снимаются и устанавливаются на каркас кровати без использования каких-либо инструментов. Наличие углубления для удобного размещения о данных пациента. Конструкция каркаса с прочным приводом для большей устойчивости позволяет выдерживать нагрузки не менее чем до 300 кг с расположением пациента весом не менее чем до 230 кг. Наличие встроенной панели управления внутри и снаружи на двух боковых регулируемых ограждениях кровати. Внутренняя панель управления должна быть предназначена для пациента и включать в себя следующие регулировки: Кнопка вкл.; регулировка положения спинной секции; подъем/спуск кровати; вкл./откл. Подсветки. Внешняя панель управления предназначена для медицинского персонала и включает в себя следующие регулировки: Кнопка вкл.; регулировка положения спинной секции; подъем/спуск кровати; положение анти/Тренделенбург; кнопка CPR; кнопка настройки смотрового положения кровати; кнопка «покидание пациентом кровати». Наличие с внутренней стороны бокового ограждения места для размещения телефона пациента. С внешней стороны наличие механического индикатора угла наклона (не менее чем 90,75,60,45,30,15,0,15,30,45,60,75,90 градусов). Наличие проводного водонепроницаемого ножного шестиклавишного пульта управления (IP66). Ножная секция специальной конструкции для легкого извлечения и хранения. Наличие металлических направляющих для удобной и надежной установки на каркас кровати. Высота матраца ножной секции не менее 15 см. Конструкция кровати с небольшой высотой для удобной посадки пациента (мин. до 535 мм). Регулировка высоты не менее чем от 535 до 835 мм (с колесами 125 мм). Регулировка спинной секции в пределах не менее чем от 0 до 85 градусов. Регулировка Тренделенбург в пределах не менее чем от 0 до 16 градусов. Автоматический наклон тазовой секции от 0 не более чем до 8 градусов (с подъемом спинной секции). Колеса диаметром не менее 125 мм с центральной системой блокировки тормоза с двух сторон основания. В экстренной ситуации с целью неотложного проведения сердечно-легочной реанимации должна быть возможность изменить наклон спинки вручную с помощью рычага CPR, расположенного для удобства использования с двух сторон кровати. Наличие боковых рельс для фиксации опор для ног, рук и других принадлежностей, используемых совместно с кроватью. Габаритные размеры: не менее: 2150 x 1060 мм +/- 5% (к вращающемуся бамперу). Платформа: 1900 x 910 мм +/- 5%. Спинная секция: 97см х 91 см. Тазовая секция: 40 см х 91 см. Ножная секция: 48 см х 91 см. Регулировка высоты: от 535 до 835 мм +/- 5%. Регулировка спинной секции: от 0 до 85 градусов +/- 5%. Регулировка тазовой секции: от 0 до 8 градусов +/- 1 Регулировка положения антитренделенбург: 0-6 градусов. Наличие трех моторов для осуществления регулировок секций кровати. Электропитание: 100-240 В, 50-60 Гц. Наличие встроенного аккумулятора. Режим работы аккумулятора: использование до 60 циклов после полной зарядки. Матрац толщиной 10 см с бесшовным чехлом, 15 см ножная секция. Безопасная нагрузка (общая): не менее чем до 300 кг. Максим. нагрузка от веса пациента: не менее 230 кг. Наличие съемного лотка из нержавеющей стали, фиксирующегося под ложем, предназначенного для сбора жидкостей и отходов. Габариты: не менее 430 x 320 x 130 мм, объем не менее 17 л. Опоры для рук (пара): Наличие двух опор для рук с фиксаторами для крепления на рельсу. Возможность регулировки по высоте и углу наклона. Опоры для ног (пара): Опоры для ног по Гоппелю, анатомической формы с фиксацией на боковые рельсы кровати-трансформера без использования вспомогательных инструментов. Возможность регулировки по высоте и углу наклона. Наличие двух фиксаторов для крепления на рельсу. Наличие четырех вращающихся защитных бамперов для защиты во время транспортировки. Кабель питания – наличие, Пульт управления – наличие. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Инструментальная полка | Наличие специальной передвижной полки из нержавеющей стали для размещения на ней временно не используемых аксессуаров или принадлежностей кровати. Габариты не менее 930 х 350 х 750 мм (+/- 5%). Диаметр колес 50 мм. В полке два отверстия для установки съемной спинки кровати, два Т-образных держателя для фиксации опор для ног – 2 шт., и опор для рук – 2 шт. В промежутке между Т-образными держателями и съемной спинкой возможно размещение съемного матраца ножной части кровати. Один из Т-образных держателей с корзиной для хранения различных принадлежностей. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Подсветка | Наличие встроенной подсветки под ложем кровати. Включение/выключение с панели управления. Ночная подсветка пола повышает безопасность пациентки в ночное время и облегчает работу медицинского персонала. Напряжение: 5 В. Высокий LED свет: 13200 мкд. Цвет светодиодов: белый. Светодиодные лампы: 10 шт. Потребляемая мощность: 0,8 Вт. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Инфузионная стойка | Наличие инвазионный стойки для внутривенных вливаний и установки растворов с препаратами. Установка в головной части кровати. Длина, регулируемая не менее 903-1503 мм. Диаметр не более 17,5-16 мм. Наличие регулятора для фиксации необходимой высоты. Не менее 4 крючков для подвешивания емкостей или мешков с растворами. Допустимая нагрузка на один крючок не более 5 кг. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Инструментальный столик | Наличие прикроватного инструментального столика для размещения инструментов или хранения вещей и принадлежностей. Размер: 500 x 500 x 700 мм. Рама: Сталь с порошковым покрытием. Материал: Ящик / дверца / пластина: Сталь. Верх: АБС-пластик. Передвижной столик на 4-х колесах. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Столик пациента | Наличие передвижного столика пациента, который возможно использовать как для приема пищи, так и для размещения на нем других предметов. Размер столешницы: не менее 900 x 400 мм. Система газовых пружин для регулировки высоты. Регулируемая высота: около 625 ~ 925 мм. | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Площадь помещения: не менее 8 кв.м; Оптимальные условия эксплуатации системы: Окружающая температура: 20~30°C Относительная влажность: 30~75 % Атмосферное давление: 70~106 кПа Электроснабжение 200-240В |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP: КГП «Многопрофильный центр матери и ребенка города Темиртау» УЗКО |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 календарных дней Адрес: г.Темиртау, ул. Абая 53/3 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |

,

Лот № 2

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Кровать функциональная реанимационная взрослая |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Каркас кровати | Кровать функциональная реанимационная с 4 моторами предназначена для размещения больного в условиях повышенной комфортности в стационарных лечебных учреждениях для проведения интенсивной терапии. Каркас кровати выполнен из стали с эпоксидным покрытием. Поверхность кровати состоит из четырех независимых регулируемых ABS секций. Спинки изголовья и изножья легко снимаются и прикрепляются без использования инструментов. Наличие четырех боковых ограждений, выполненных из АБС-пластика, на каждой из которых механический индикатор угла наклона (на ножной индикация: 90,75,60,45,30,15,0,15,30,45,60,75,90 градусов; на спинной индикация: 90,75,60,45,30,15,0,15,30,45,60,75,90 градусов). В два боковых ограждения встроен пульт управления с двух сторон, как для пациента, так и для медперсонала. Для пациента доступны следующие регулировки: высоты, положения ножной, тазовой и головной секциями. Для медперсонала доступны следующие регулировки: высоты, положения ножной, тазовой и головной секциями, положения CPR, тренделенбург, антитренделенбург, настройка смотрового положения кровати, покидания пациентом кровати. Наличие ножного пульта управления: регулировка высоты, положения ножной, тазовой и головной секциями, положения CPR, тренделенбург, антитренделенбург, настройка смотрового положения кровати, покидания пациентом кровати, положение кардиологического кресла, регулировка спинной секции 30 градусов, регулировка спинной секции на 45 градусов, кнопка вкл/выкл, кнопка блокировки функций, индикатор заряда батареи, кнопка фиксации положения высоты кровати, вкл/выкл подсветки кровати. Наличие с внутренней стороны верхнего бокового ограждения двух специальных углублений для размещения телефона, очков или других вещей пациента. В нижнем боковом ограждении одно углубление для хранения вещей пациента. Наличие фиксаторов матраца с двух сторон на верхней части ножной секции кровати. Независимая регулировка ножной секции от плоскости колена с 5-позиционным механическим шарниром, что обеспечивает большую эргономичность. Кнопка выхода из положения, позволяющая пациенту легче покинуть кровать при опускании высоты и ножной секции в минимальное положение, удерживая спинку под углом не менее 65 гр. Кровать мобильная и имеет 4 сдвоенных колеса диаметром не более 125 мм. Наличие центральной блокировочной системы с фиксацией в трех позициях. Наличие регулировки кровати в положение кардиологического кресла нажатием одной клавиши. Наличие не менее 3 крючков для мочеприемника с каждой стороны. Кровать оснащена противопролежневой системой двойной регрессии, этот механизм позволяет позиционировать плоскость туловища (10 см) и ног (2 см), при изменении положения спинной и ножной секции тазовая секция смещается не менее чем на 12 см. Кровать оснащена аварийной системой разблокировки и опускания спинной секции на случай непредвиденного сбоя электропитания. Регулирование высоты: не менее чем от 440 до 750 мм. Тренделенбург: не менее +/-12 градусов при помощи газовых амортизаторов. Угол наклона спинной секции: не менее чем до 70 градусов. Угол наклона ножной секции: не менее чем до 40 градусов. Габаритный размер: не менее 2170 х 1010 мм. Полезная поверхность: 100%. Вес кровати: не более 150 кг. Удлиняющаяся секция кровати: двухэтапное удлинение: на 10 и на 20 см. Максимальная весовая нагрузка: до 250 кг. Аккумуляторная батарея с длительным сроком службы. 24В, 2.0 Ач. Требования к электропитанию: 100-240В, 50/60Гц. Комплект бамперов для защиты кровати от ударов при передвижении – 4 шт. Спинки: изголовья, изножья (по 1 шт.); Боковые ограждения - 2 шт.; Боковые ограждения со встроенной панелью управления – 2 шт.; Батарея аккумуляторная – 1 шт. Пульт управления – 1 шт. Удлиняющаяся секция кровати – 1 шт. Кабель питания – 1 шт. Электромоторы – 4 шт. Пульт управления: ножной – 1 шт. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Матрац | Наличие в комплекте специального медицинского матраца с чехлом. Высота не менее 12 см. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Инфузионная стойка | Наличие в комплекте регулируемого по высоте инфузионного штатива. Возможность установки с 4 сторон. Количество крючков стойки: не менее 4. Нагрузка не менее чем до 5 кг. Регулировка высоты: не менее чем 700-1090 см. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Стойка с вспомогательным поручнем | Наличие в комплекте приспособления для приподнятия пациента. Безопасная нагрузка: не менее 70 кг. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Держатель кислородных баллонов | Наличие держателя кислородных баллонов. Для баллона объемом не менее 5 л и весом не менее чем до 15 кг. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Держатель для рентген -кассет | Наличие держателя для рентген -кассет. Размер места кассеты не менее 460 х 390 мм. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Балканская рама | Кровать функциональная реанимационная должна быть укомплектована Балканской рамой с приспособлениями для двигательной реабилитации. Рама позволяет пациенту самостоятельно менять положение тела, обеспечивает опору при подъеме, позволяет проводить реабилитационные мероприятия непосредственно на кровати, является прекрасным средством для профилактики пролежней. Рама (4-х стоечная) должна быть выполнена из трубы круглого сечения. Высота над ложем кровати – не менее 1506 мм. Количество вертикальных стоек: не менее 4. Количество горизонтальных стоек (длина не менее 2106 см): 2. Количество продольных стоек (длина не более 1001 см): 5. Количество соединительных зажимов: не менее 14 шт. Ручка для приподнятия: не менее 2 шт. Механизм для подвеса с колесиками: не менее 2 шт. | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Площадь помещения: не менее 8 кв.м; Оптимальные условия эксплуатации системы: Окружающая температура: 20~30°C Относительная влажность: 30~75 % Атмосферное давление: 70~106 кПа Электроснабжение 200-240В |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP КГП «Многопрофильный центр матери и ребенка города Темиртау» УЗКО |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 календарных дней Адрес: г.Темиртау, ул. Абая 53/3 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники |  |  |  |

Лот № 3

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Стол операционный мобильный |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной блок | Универсальный стол операционный с электромеханическими регулировками. Операционный стол должен представлять собой многофункциональную универсальную мобильную систему для хирургии с возможностью применения для всех основных хирургических процедур. Функциональный компактный дизайн должен обеспечивать персоналу максимальный свободный доступ к пациенту в ходе операции. Рабочая поверхность: рентгенопрозрачная, электропроводящая, устойчивая к воздействию дезинфицирующих растворов. Конструкция стола предусматривает возможность использования сопутствующей процессу аппаратуры: совместимость с флуорископической С-дугой. Наличие подставки для рентген кассеты, которую можно устанавливать по всей длине стола, как с головной, так и с ножной стороны. Конструкция подставки с удлиняющейся ручкой. Столешница 5-ти секционная: головная секция, спинная, тазовая и разделенная ножная секция. Электрическая настройка высоты, положения тренделенбурга, антитренделенбурга, боковых наклонов, «0» положения. Наличие центральной блокировки: обеспечение центральной блокировки 4-х сдвоенных колес (диаметром не менее 125 мм) расположенных со всех сторон стола, ножной педалью. Основание стола прямоугольное. Наличие панели управления регулировок и настроек электрических функций, расположенной на подъемной колонне стола. Наличие ручного переключателя с цветным дисплеем, отображающим манипуляции со столом и индикатором заряда батареи. Возможность настройки параметров, как при помощи ручного переключателя, так и при помощи панели управления, находящейся на колоне. Наличие матрацев эргономической формы сделанных из упругого эластичного материала. Наличие в основании стола кнопки включения/отключения электропитания для заряда батареи. Наличие боковых перил шириной не более 25 мм для крепления дополнительного оборудования. Рабочая поверхность стола, колонна и основание, включая боковые перила полностью изготовлены из нержавеющей стали. Возможность легкого и быстрого отсоединения головной, ручной и ножных секций. Возвращение в позицию «0» при нажатии соответствующей кнопки на пульте управления. Работа как от сети, так и от перезаряжаемой батареи. Уровень заряда отражается на дисплее пульта управления и на дисплее на колонне стола. Заряда должно хватать на 1 неделю обычной работы стола или не менее чем 60 циклов движения каждой секции. Наличие встроенного блока с предустановками для работы с беспроводным пультом управления. Технические характеристики: Напряжение в сети переменного тока 220-240 VAC, 50 Гц; Тренделенбург / антитренделенбург не менее 30 градусов; Боковое отклонение, вправо и влево не более чем на 20 градусов; Регулировка спинной секции, не более: вверх на 70 градусов, вниз на 40 градусов; Регулировка высоты не менее чем от 780 до 1080 мм; Весовая нагрузка: не менее чем до 200 кг; Габариты, не менее: Длинна: 2160 мм, ширина: 540 мм (не включая боковые перила); Толщина матрацев: не более 80 мм; Вес стола: не более 170 кг. пульт управления-ручной – наличие. аккумуляторная батарея – наличие. кабель электропитания – наличие. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Регулируемый почечный мост | Наличие механического почечного моста. Выдвижная рукоятка для регулировки с помощью газовой пружины. Габариты: каждый сегмент не менее 315 х 170 мм. Обивка: полиуретан, высота не более 80 мм, рентгенопрозрачный, электропроводящий. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Головная секция: большая | Головная секция округленной формы с возможностью легкого и быстрого крепления / отсоединения к основному блоку. Регулировка угла наклона головной секции осуществляется вручную, при помощи газовой пружины в диапазоне не более чем от -45 до +45 градусов. Габариты головной секции, не менее: ширина 540 мм, длинна 300 мм. Головная секция покрыта матрацами эргономичной формы, сделанными из упругого эластичного материала. Высота матраца: не более 80 мм. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Ножная секция: регулируемая, разделенная двух секционная | Ножная секция: регулируемая, разделенная двух секционная с возможностью легкого и быстрого крепления / отсоединения к основному блоку. Регулировка угла наклона ножной секции осуществляется вручную, при помощи газовой пружины в диапазоне не менее чем от -90 до +25 градусов. Габариты ножной секции, не менее: ширина 540 мм, длинна 660 мм. Ножная секция покрыта матрацами эргономичной формы, сделанными из упругого эластичного материала. Высота матраца: не более 80 мм. | 2 шт. |
|  |  | 5 | Пульт управления: ручной, беспроводной | Наличие в комплекте пульта управления: ручной, инфракрасный, беспроводной. Пульт дистанционного управления для осуществления регулирования всеми электрическими функциями стола. С цветным дисплеем для отображения выполняемых процедур. В комплекте с зарядным устройством и адаптером для подзарядки. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Опоры для рук: вращающиеся | Опоры для рук с фиксацией на боковых рельсах винтовыми механизмами без использования каких-либо инструментов. Возможность легкого и быстрого отсоединения опор. Регулировка угла поворота по горизонтали: не менее 180 градусов. Размер каждой секции: не более 600 x 165 мм. Опоры для рук покрыты матрацами эргономичной формы сделанными из упругого эластичного материала. Высота матраца: не более 80 мм. | 2 шт. |
|  |  | Дополнительные принадлежности: |  |  |  |
|  |  | 1 | Анестезиологическая дуга, регулируемая, поворотная | Наличие анестезиологической дуги регулируемой, поворотной. Фиксация винтовым механизмом без использования каких-либо инструментов на боковых рельсах. Удлиняющиеся ручки с двух сторон. Регулируется как по высоте, так и по углу разворота. Изготовлена из нержавеющей стали. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Ремни-фиксаторы: для рук | Ремни предназначены для фиксации рук пациента к опорам для рук. | 2 шт. |
|  |  | 3 | Ремни-фиксаторы: для тела | Ремень для фиксации тела или ног, с двумя фиксаторами, крепящимися на боковых рельсах. Размер не менее 2300 x 80 мм. Регулируемый. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Опоры для ног по Гопелю с фиксаторами | Опоры для ног по Гопелю с фиксаторами. Крепление к боковой рельсе стола. Регулировка по высоте и углу наклона. | 2 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Площадь помещения: не менее 10 кв.м; Оптимальные условия эксплуатации системы: Окружающая температура: 20~30°C Относительная влажность: 30~75 % Атмосферное давление: 70~106 кПа Электроснабжение 200-240В |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP КГП «Многопрофильный центр матери и ребенка города Темиртау» УЗКО |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 календарных дней Адрес: г.Темиртау, улица Абая 53/3 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |

Лот № 4

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Монитор пациента (неонатальный) |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Монитор пациента, основной блок | Модульный монитор пациента. Монитор комплектуется модулями в соответствии с клиническими потребностями. К числу регистрируемых физиологических параметров относятся: Электрокардиограмма – наличие, ЧСС – наличие, НИАД – наличие, Пневмограмма и частота дыхания – наличие, Температура – наличие, пульсоксиметрия SpO2, ЧП – наличие, Измерение концентрации анестезиологических газов в основном потоке – возможность, Анализ CO2 в боковом потоке – наличие, Анализ CO2 в основном потоке – возможность, Измерение инвазивного давления (ИД) - наличие, Сердечный выброс – возможность, Измерение концентрации анестезиологических газов в боковом потоке – возможность. Импедансная кардиография - возможность, Механика дыхания – возможность, Биспектральный индекс – возможность. Пользовательская настройка с должна осуществляется с помощью сенсорного экрана. Наличие функции анализа аритмии у пациентов с электрокардиостимулятором и без него, с наличием пред настроенных не менее чем 33-х видов аритмий предусматривающих автоматическую подачу тревоги при обнаружении любой из них. Электрокардиограмма; Диагностический – наличие, Мониторирование – наличие, Хирургический - наличие Отведения ЭКГ: 3/5 с 3-электродным кабелем – съем одного из трех отведений I, II, III. с 5-электродным кабелем - одновременный съем семи отведений I, II, III, aVL, aVR, aVF, V, Диапазон входных сигналов от 0,03 мВ до 10 мВ Чувствительность 1,25; 2,5; 5; 10; 20; 40 мм/мВ или АВТО Скорость развертки ЭКГ 6,25, 12,5; 25; 50 мм/с. Сигнал шкалы: 1 мВ между пиками, точность ±5 %. Частотная и импульсная характеристика: Частотная характеристика: входной синусоидальный сигнал 5 Гц, 1 мВ, амплитуда выходного сигнала остается в диапазоне от 71 до 110 % при 0,67 и 40 Гц. входной треугольный сигнал 1 Гц, 1,5 мВ, 200 мс, выходной сигнал должен находиться в диапазоне от 11,25 мм до 15 мм. Импульсная характеристика: Значение смещения: ≤ 0,1 мВ Наклон: ≤ 0,3 мВ/с после завершения импульса. Определение не менее 33 типа аритмий в ЭКГ: Асистолия, Жфиб/Жтах, Пара, Желуд. ритм, Бигеминия ПЖС, Тригеминия ЖЭ, Тахикардия, R на T, ЖЭ, Нерег. Ритм, Брадикардия, Пропущенные сокращения, Кардиостимулятор не задает ритм, Желуд. брадикардия, Кардиостимулятор не фиксирует, ЗСЖ, Зап. ПЖС, Ускор. Желуд. ритм, ИПЖС, Непост. ЖТ, Полиформ. ПЖС, Выс. паузы/мин, Пауза, Фибр. предсерд., Бигеминия ППС, Выс. ПЖС, Низк. напряж. (конечн.), Предельная брадикардия, Тригеминия ППС, Тахикардия широкого QRS, Постоян. ЖТ, Предельная тахикардия, Желуд. тахикардия.. Полоса пропускания; Диагностика: 0,05-150 Гц. Мониторинг: 0,5-40 Гц. Хирургия: 1-20 Гц. Коэффициент ослабления синфазных помех - не менее 105 дБ. Входное сопротивление - не менее 5 Мом. Допустимое отклонение разности потенциалов при смещении электродов - +/- 500 мВ.. ЧСС; Диапазон измерения. Взрослые: 15-300 уд/мин. Дети/новорожденные: 15-350 уд/мин. Точность +/-1 уд/мин. Разрешение - 1 уд/мин. Базовый анализ ритма сердца – наличие. Измерение смещения сегмента ST по всем снимаемым отведениям ЭКГ – наличие. Диапазон измерения смещения ST сегмента - +/-2 мВ. Точность +/- 0,02 мВ или 10%. Разрешение - 0,01 мВ. Защита от дефибрилляции и электроинструментов – наличие. Индикация обрыва электродов - наличие. Анализ и классификация аритмий - не менее 33 типов.. Пневмопрограмма и ЧД; Способ измерения – импедансный. Отведения для измерения - I или II. Амплитуда - 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 5. Скорость развертки пневмограммы - 6,25; 12,5; 25; 50 мм/с. Полоса пропускания - 0,2 - 2,5 Гц. Диапазон измерения ЧД - Взрослые: 0-120 дых/мин. Дети/новорожденные: 0-150 дых/мин. Разрешение 1 дых/мин. Точность 2 дых/мин. Задержка сигнала тревоги по АПНОЭ - 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 сек.. НИАД; Способ измерения – осциллометрический. Режим - Ручной, автоматический, непрерывный. Интервал измерения в автоматическом режиме - 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480 мин. Непрерывный 5 мин, интервал 5 сек. Тип измерения - наличие. Измерение систолического, диастолического, среднего АД и ЧП – наличие.. Измерение систолического, диастолического и среднего АД; Чувствительность датчика 5мкВ/В/ мм рт. ст. Диапазон балансировки нуля 200 мм.рт.ст. Измерение ЧП20 – 300 уд/мин; Разрешение - 1 уд/мин. Точность - 1 уд/мин.. Полоса пропускания; Диагностика в диапазоне 0,05-150 Гц. Мониторинг в диапазоне 0,5-40 Гц. Хирургия в диапазоне 1-20 Гц. Коэффициент ослабления синфазных помех - не менее 105 дБ. Входное сопротивление - не менее 5 Мом. Допустимое отклонение разности потенциалов при смещении электродов в диапазоне +/- 500 мВ.. Диапазон измерения; Взрослые - СИС: 40 - 270 мм рт. ст. ДИА: 10 - 215 мм рт. ст. СРД: 20 - 235 мм рт. ст. Дети - СИС: 40 - 200 мм рт. ст. ДИА: 10 - 150 мм рт. ст. СРД: 20 - 165 мм рт. ст. Новорожденные - СИС: 40 - 135 мм рт. ст .ДИА: 10 - 100 мм рт. ст . СРД: 20 - 110 мм рт. ст . Диапазон измерения давления в манжете - 0 - 300 мм рт. ст . Максимальная средняя ошибка - не более 5 мм рт. ст. Максимальное стандартное отклонение - не более 8 мм рт. ст . Разрешение - не менее 1 мм рт. ст . Защита от избыточного давления. Взрослые - 297 3 мм рт. ст . Дети - 240 3 мм рт. ст . Новорожденные - 147 3 мм рт. Ст. Измерение ЧП; Диапазон измерения 40 – 240 уд/мин. Точность - не более 3 уд/мин.. SpO2; Диапазон измерений 0 - 100%. Разрешение 1%. Точность Взрослые/дети: 2%. Новорожденные: 3%. Измерение ЧП 25 – 300 уд/мин. Точность - не более 2 уд/мин. Температура; Способ измерения – резистивный. Количество каналов - Не менее 2. Диапазон измерения - от +0 до +50 С . Разрешение – не более 0,1 С. Абсолютная погрешность измерения 0,1 С. Единицы измерения С, F. Время обновления - 1-2 сек.. Модульная конструкция; Наличие. Тип защиты от поражения электрическим током; Class I. Пассивное охлаждение (без вентилятора); Наличие. Защита и синхронизация при дефибриляции; Наличие. Размер, не более; 425 × 245 × 385 мм (Д×Ш×В). Вес; (стандартная конфигурация, с модулем измерения основных параметров: ЭКГ, НИАД, SpO2, Темп., ЧСС, с батареей и самописцем), не более 14 кг. Режимы отображения информации:; Стандартный; Крупный шрифт; Режим трендов; Режим оксикардиореспираторограммы; Режим удаленного просмотра; Режим отображения жизненных показателей; Ночной режим;. Вызов медсестры; Наличие. Индикаторы тревоги; Не менее 2. Уровни тревоги; Не менее 3. Хранение данных. Обзор трендов; 1 час при разрешении 1 сек 150 часов при разрешении 1 мин. Тревог/событий мониторинга; до 200. Измерений НИАД; До 1200. Аритмий; До 200. Просмотр результатов диагностики в 12 отведениях; Возможность, не менее 50. Самописец:; Наличие. - Ширина печати; Не менее 48 мм. - Скорость печати; 12.5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с. - Количество кривых; Не менее 3. Типы записи; Непрерывная запись в режиме реального времени, 8-секундная запись в режиме реального времени, автоматическая запись с установленным интервалом, запись сигнала тревоги по физиологическим параметрам, запись графического тренда, запись таблицы трендов, запись результатов просмотра НИАД, запись результатов просмотра аритмии, запись результатов просмотра сигнала тревоги.. Время работы от полностью заряженной батареи; Не менее 2 часов. Поддержка сканера штрих-кодов; Наличие. Сетевой порт передачи данных; Наличие. USB порт; 2. Порт для SD-карт; Наличие. VGA порт; Наличие. Встроенный модуль Wi-Fi; Возможность. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Сенсорный экран | Экран Не менее 17 дюймов тип - цветной ЖК Сенсорное управление Наличие Разрешение Не менее 1280 х 1024 пикселей на дюйм Отображение кривых Не менее 15 | 1 шт. |
|  |  | 3 | Сетевой кабель | Кабель питания для подключения к электросети | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  |  | Модуль измерительный | Модуль совмещает в себе множество измерительных модулей, регистрирующих ЭКГ, дыхание, SpO2, температуру, иАД, НИАД. | 1 шт. |
|  |  |  | Опция: модуль SpO2 | Модуль для определения SpO2 | 1 шт. |
|  |  |  | Опция: модуль мониторинга неинвазивного АД | Модуль для мониторинга неинвазивного давления | 1 шт. |
|  |  |  | Перезаряжаемая литиевая батарея | Перезаряжаемая литиевая батарея (не менее 14,8 В., не менее 4,2 Ач) | 2 шт. |
|  |  |  | Кабель ЭКГ: для 5-ти отведений. | Магистральный кабель ЭКГ на 5-отведений, многоразовый. | 1 шт. |
|  |  |  | Многоразовый датчик Sp02 | Многоразовый датчик для определения Sp02 для новорожденных, длина кабеля не менее 1 м | 1 шт. |
|  |  |  | Манжеты для измерения нАД многоразовые для новорожденных. | Манжеты для измерения нАД многоразовые для новорожденных , размер от не менее 6 см до не более 11 см | 1 шт. |
|  |  |  | Датчик температурный накожный: для детей, для новорожденных | Датчик температурный накожный многоразового применения, для детей, для новорожденных | 1 шт. |
|  |  |  | Соединительные трубки для измерения нАД | Соединительные трубки для соединения манжеты с монитором для измерения нАД | 1 шт. |
|  |  |  | Кабель удлинительный для датчика SpO2. | Кабель удлинительный для SpO2 датчика не менее 2 м | 1 шт. |
|  |  |  | Манжеты для измерения нАД одноразовые для новорожденных. | Манжеты для измерения нАД многоразовые для новорожденных , размер от не менее 4 см до не более 8 см | 1 уп |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Электроды ЭКГ одноразовые: для детей/новорожденных | Клеящиеся электроды для детей/новорожденных, 50 шт в уп | 1 уп. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Электрические параметры • Напряжение переменного тока 187–264 В • 50 - 60 Гц Питание должно подаваться от заземленной розетки. Диапазон влажности • Эксплуатация: от 15 до 90 %, без конденсации. • Хранение: от 15 до 95 % Диапазон температур • Верхний предел рекомендованной рабочей температуры: +45°C • Нижний предел рекомендованной рабочей температуры: +15°C • Диапазон температур хранения: от -20 до +70 °C |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP: КГП «Многопрофильный центр матери и ребенка города Темиртау» УЗКО |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МИ и место дислокации | 90 календарных дней Адрес: Карагандинская область, г.Темиртау, ул. Абая 53/3 |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |